| Lp. | NAZWA PARAMETRU | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ aparatu | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 Wyklucza się aparat demonstracyjny | TAK |  |
| 5 | Masa całkowita aparatu z wbudowanymi w aparat akumulatorami poniżej 6 kg | TAK |  |
| 6 | Wbudowana w jednostkę główną klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych oraz „trackball" | TAK |  |
| 7 | Technologia całkowicie cyfrowa. Ilość niezależnych kanałów przetwarzania powyżej 59.000 | TAK |  |
| 8 | Zasilanie z wbudowanej baterii akumulatorów, minimum 40 min. | TAK ,Podać czas pracy ( w minutach) |  |
| 9 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazów 2D: min. 700 obrazów/sekundę | TAK ,Podać |  |
| 10 | Monitor LCD TFT o przekątnej ekranu powyżej 14", Zamawiający nie dopuszcza monitora dublującego | TAK ,Podać podstawowe parametry |  |
| 11 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw.cineloop) powyżej 10000 obrazów | TAK |  |
| 12 | Pojemność pamięci dynamicznej - prezentacji M lub D min. 120 sekund | TAK |  |
| 13 | Zintegrowany moduł EKG | TAK |  |
| 14 | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z eksportowaniem na nośniki min CD-R/RW w formatach graficznych kompatybilnych z systemem Windows (JPEG, AVI,Mpeg) | TAK |  |
| 15 | Przesyłanie obrazów i danych pacjenta w sieci według standardu DICOM | TAK |  |
| 16 | Zintegrowany, wewnętrzny dysk twardy o pojemności przeznaczonej na archiwum minimum 100 GB | TAK |  |
| 17 | Stacja DVD-R/RW | TAK |  |
| 18 | Złącze USB i pamięć typu Pen Drive do przenoszenia obrazów | TAK |  |
| 19 | Zapis na płytę CD/DVD-R swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi (zgodność z oprogramowaniem Microsoft Explorer) | TAK |  |
| 20 | Wymiary aparatu | Podać |  |
| 21 | Wózek na aparat wraz z wyposażeniem (miejsce navideoprinter, 2 głowice i żel do USG Torba transportowa do aparatu | TAK |  |
| 22 | Cyfrowa drukarka termiczna (video -printer) czarno-biała | TAK |  |
| 23 | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie 2D B-mode | TAK |  |
| 24 | Zakres ustawiania głębokości penetracji w trybie B-mode min. 4 - 30 cm | TAK |  |
| 25 | Funkcje pre- i post-processingu (B-mode) | TAK |  |
| 26 | Możliwość powiększania obrazu (zoom) 8x (B-mode) | TAK |  |
| 27 | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie M-mode | TAK |  |
| 28 | Funkcja anatomicznego M-mode w trybie „na żywo" | TAK |  |
| 29 | Możliwość prezentacji M-mode z CD | TAK , Podać |  |
| 30 | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 31 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu min. 600 cm/s dla zerowego kąta poprawki | Podać |  |
| 32 | Funkcje pre- i post-processingu | TAK |  |
| 33 | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie w trybie CW dla głowic sektorowych | TAK , Podać |  |
| 35 | Obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (CWD) - Doppler Ciągły | TAK |  |
| 36 | CWD sterowany pod kontrolą obrazu z elektronicznej głowicy sektorowej | TAK |  |
| 37 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu min. 12 m/s, dla zerowego kąta poprawki | TAK |  |
| 38 | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy | TAK |  |
| 39 | Power Doppler | TAK |  |
| 40 | Funkcjepre- i post-processingu w trybie CD | TAK |  |
| 41 | Prezentacja w trybie obrazowania harmonicznego | TAK |  |
| 42 | Możliwość obrazowania II harmoniczną | TAK |  |
| 43 | Możliwość obrazowania w mieszanym trybie TRIPLEX (2D + CD +PWD), minimalna prędkość rejestrowana w PWD >=3,5 m/s | TAK |  |
| 44 | Możliwość obrazowania w mieszanym trybie obrazowania dualnego 2D +2D/CD „na żywo" | TAK , Podać typ |  |
| 45 | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań kardiologicznych, w tym wyznaczenie parametrów EF, %FS, PISA, Qp/Qs | TAK |  |
|  | Głowice do badań kardiologicznych |  |  |
| 46 | Głowica sektorowa o minimalnym zakresie częstotliwości pracy przetwornika 1,5 - 3,5 MHz Min 64 elementy kąt patrzenia min 90" | TAK |  |
| 47 | Głowica przezprzełykowa o minimalnym zakresie częstotliwości pracy przetwornika 2,9 - 7,0 MHz (+/- 0,5 MHz) Podać dostępne częstotliwości. Praca głowic w trybie II harmonicznej Moduł umożliwiający podłączenie głowicy wewnątrz sercowej z adapterem do wymiennych głowic wewnątrzsercowych dla dorosłych. Głowice wewnątrzsercowe min.3 sztuki | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o SondęConvexmin 128 elementów Pasmo 2-5 MHz | TAK |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy i zastosowania sondy Liniowej o paśmie 5-13MHz Z opcją Naczyniową | TAK, podać typ |  |
| 50 | Możliwość podłączenia posiadanych przez Zamawiającego sond typu 3RS | TAK |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o sondy kardiologiczne pediatryczne o paśmie 4-11MHz Możliwość rozbudowy osonde przezprzełykowa pediatryczną | TAK |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy Diagnostyka z użyciem środka kontrastowego dla LVO Funkcja IMT Automatyczna EF z obrysem | TAK |  |
| 53 | Moduł sond wewnątrz sercowych Moduł Cardiolab/Cartosund Funkcja stress echo Funkcja automatycznej regulacji częstotliwości w zależności od głębokości Funkcja niedopplerowskiej metody wizualizacji przepływu | TAK |  |
| 54 | Możliwośc rozbudowy o sondę endokawitarną min 128 elementów Pasmo 4-9MHz | TAK |  |
| 55 | Możliwośc rozbudowy o microconvex min 128 elementów pasmo 5-11 MHz | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 56 | materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty | TAK |  |
| 57 | Autoryzacja producenta na prowadzenie serwisu gwarancyjnego oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć |  |
| 58 | Gwarancja obejmująca cały aparat, wyposażenie, oprogramowanie oraz głowice min. 12 miesiący | TAK |  |
| 59 | Wymiana aparatu (elementu zestawu), w okresie gwarancji, na nowy po 3 naprawach tego samego głównego i istotnego elementu zestawu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK |  |
| 60 | Czas przystąpienia do naprawy max. 72 h w dniach roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy(koszty przesłania urządzenia w okresie gwarancji do i z naprawy ponosi Wykonawca). | TAK, podać |  |
| 61 | Gwarancja dostępności części zamiennych min. 8 lat od daty dostawy | TAK | TAK |
| 62 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK | TAK |
| 63 | Karta eksploatacji aparatu (Paszport techniczny). | TAK | TAK |
| 64 | Potwierdzona przez producenta specyfikacja techniczna z uwzględnieniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - załączyć do oferty | TAK, załączyć | TAK, załącznik |
| 65 | Przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK | TAK |
| 66 | Certyfikat lub inny dokument dopuszczający aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych /Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami/. | TAK-kopię dołączyć do oferty | TAK, załącznik |
| 67 | Kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji EchoPack | TAK |  |

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubrykę „wartość oferowana" w niniejszym załączniku właściwości techniczne oferowanego sprzętu.

…………………., dn. …………… 					……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)