INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ

I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K

02-106 Warszawa				     tel. 668 52 50

ul. Pawińskiego 5                                        fax. 668 55 32

IMDiK

POLSKA AKADEMIA NAUK

Warszawa, dn. 18.10.2013 r.

Znak sprawy: ZP-2401-21/13

Dotyczy postępowania nr ZP-2401-21/13

na dostawę zestawu do hipotermii wewnątrznaczyniowej

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

„Dotyczy: tabeli parametry wymagane”

Pkt 1 , pkt 22

„Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat współpracujący  z cewnikami wewnątrznaczyniowymi  o średnicy 10,7 lub 14 Fr dostępnymi do żyły udowej pacjenta? Ponieważ organizm broni się przed schłodzeniem, szczególnie ważne jest szybkie przekroczenie „progu dreszczy”. Zarówno punkt dostępu jak i średnice cewników w naszym rozwiązaniu pomagają w uzyskaniu najwyższego bezpiecznego tempa schładzania Pacjenta ≥4 °/h oraz obniżają koszt zabiegu, dzięki zmniejszeniu ilości środków farmakologicznych potrzebnych do eliminacji dreszczy i skrócenie czasu ich stosowania. Umożliwia to zastosowanie systemu u pacjentów niezwiotczonych oraz pacjentów z wysokim BMI (>30kg/m²).

Proponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze i bezpieczniejsze dla pacjenta od wymaganego.”

Odpowiedź: NIE

Pkt 3

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia w którym automatycznie utrzymywanie żądanej temperatury terapeutycznej, jest możliwe w zakresie 31.5 – 37.5 [ºC]?”

Odpowiedź: TAK

Pkt 7

„Czy wymagana dokładność 0,05° C dotyczy pomiaru temperatury pacjenta, czy też tempa schładzania/ogrzewania pacjenta (0,05°C/h)? Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar temperatury z dokładnością 0,1° C? Chcielibyśmy zauważyć że ten zapis wskazuje konkretnego wykonawcę z konsolą Thermogard XP, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.”

Odpowiedź: TAK

Pkt 10, pkt 16

„Czy Zamawiający zaakceptuje nowoczesny aparat bez możliwości dodatkowego schłodzenia wstępnego czynnika termoaktywnego, oraz prezentacji temperatury medium chłodzącego? Rozwiązanie takie jest charakterystyczne dla urządzeń starszej generacji z niskimi prędkościami schładzania. W nowoczesnych rozwiązaniach temperatura medium chłodzącego utrzymywana jest na stałym poziomie i nie zachodzi potrzeba schładzania wstępnego . W przypadku oferowanego przez nas urządzenia wynosi ona 4°C. Ponadto chcielibyśmy zauważyć że ten zapis wskazuje  konkretnego wykonawcę z konsolą Thermogard XP, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.”

Odpowiedź: TAK

Pkt 13, pkt 14

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny aparat do terapeutycznego modulowania temperatury bez możliwości eksportu danych do komputera PC?”

Odpowiedź: NIE

Pkt 19

„Czy Zamawiający zaakceptuje nowoczesny aparat do terapeutycznego modulowania temperatury o wadze 114kg? Masa systemu wynika m.in. z wbudowanego akumulatora umożliwiającego transport urządzenia z zachowaniem aktualnych ustawień. Opisana waga wskazuje konkretnego wykonawcę z konsolą Thermogard XP, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.”

Odpowiedź: NIE

Pkt 20

„Czy Zamawiający zaakceptuje cewniki-wymienniki ciepła zintegrowane z czujnikiem temperatury?

Rozwiązanie takie eliminuje konieczność stosowania czujników Foleya.”

Odpowiedź: TAK

Pkt 23, pkt  24

„Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów zawartych w punktach 23 i 24?

Opisane cewniki są charakterystyczne dla urządzeń starszej generacji z niskimi prędkościami schładzania, a ponadto wskazują na konkretnego wykonawcę z konsolą Thermogard XP, co uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom.”

Odpowiedź: NIE

Pkt 25

„Czy Zamawiający zaakceptuje nowoczesny cewnik o elastycznej  metalowej konstrukcji powlekany heparyną? Rozwiązanie takie posiada mały profil (pomimo teoretycznie większej średnicy) w porównaniu do cewników z nadmuchiwanymi balonami, ale nie nadaje się do stosowania w środowisku MRI przy badaniu całego ciała, jedynie przy badaniu głowy Pacjenta.”

Odpowiedź: NIE

inż. Wojciech Sobczyk

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych