| LP | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat składający się z jednostki centralnej współpracujący z chłodzącymi krew cewnikami wewnątrznaczyniowymi dostępnymi do żyły udowej, podobojczykowej oraz szyjnej wewnętrznej | Tak |  |
| 2. | Chłodzenie i ogrzewanie pacjenta | Tak |  |
| 3. | Prowadzenie pacjenta w stanie łagodnej hipotermii terapeutycznej (320C-350C) | Tak |  |
| 4. | Prowadzenie pacjenta w stanie normotermii terapeutycznej | Tak |  |
| 5. | Automatycznie utrzymywanie żądanej temperatury terapeutycznej, w zakresie min. 32-38[ºC] | Tak/Podać |  |
| 6. | Automatyczna stabilizacja temperatury pacjenta w przypadku napadowych gorączek | Tak |  |
| 7. | Szybkość schładzania i ogrzewania programowana w zakresie min. od 0,1 do 0,65°C/godzinę, z dokładnością do 0,05°C | Tak, Podać |  |
| 8. | Wyświetlanie temperatury terapeutycznej oraz aktualnej temperatury pacjenta na ekranie konsoli | Tak |  |
| 9. | Wyświetlanie trendu temperatury pacjenta na ekranie | Tak |  |
| 10. | Wyświetlanie temperatury medium chłodzącego | Tak |  |
| 11. | Ciągłe monitorowanie temperatury wnętrza ciała pacjenta, min. dwa kanały pomiarowe | Tak |  |
| 12. | Dokładność wskazań temperatury, min. 0,2[ºC] | Tak |  |
| 13 | Możliwość eksportu danych do komputera PC | Tak |  |
| 14 | Dostępna opcja podłączenia konsoli do systemu monitorowania | Tak |  |
| 15 | Automatyczny test startowy systemu | Tak |  |
| 16 | Funkcja dodatkowego wstępnego chłodzenia czynnika chłodzącego | Tak |  |
| 17 | Aparat wyposażony w kolorowy monitor LCD min. 6'' | Tak |  |
| 18 | System mobilny - w podstawie umieszczone 4 samonastawne koła jezdne z możliwością blokady | Tak |  |
| 19 | Masa konsoli max. 65kg | Tak, Podać |  |
| 20 | Kompletny zestaw oprzyrządowania jednorazowego(cewnik ,wymiennik ciepła, cewnik foleya z czujnikiem temperatury) – min 23szt. | Tak |  |
| 21 | Różne modele/rozmiary/ cewników chłodzących | Tak, Podać |  |
| 22 | Średnica zewnętrzna cewnika chłodzącego max. 9,3Fr. dla wszystkich typów | Tak, Podać |  |
| 23 | Cewnik chłodzący wyposażony w min. trzy kanały umożliwiające wlewy wewnątrznaczyniowe | Tak |  |
| 24 | Maksymalny okres używania cewnika chłodzącego: min. 4 dni | Tak, Podać |  |
| 25 | Cewnik do hipotermii wewnątrznaczyniowej bezpieczny pod względem obrazowania całego ciała za pomocą rezonansu magnetycznego [ang. Magnetic Resonance Imaging (MRI)]. | Tak |  |
| 26 | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące | Tak |  |
| 27 | Wskazać podmiot zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)