..................................................					Załącznik nr 1.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wirówka stołowa z chłodzeniem – szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 20800 x g (14000 rpm) dla rotora stałokątowego | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 200-14000, ze skokiem nie większym niż 10rpm | Tak |  |
|  | Wysokość dostępu wynosząca nie więcej niż 30 cm | Tak |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 1650W | Tak |  |
|  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby | Tak |  |
|  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji co najmniej 8 rotorów | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wirowana co najmniej 4 probówek po 100ml każda | Tak |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 30s - 90min | Tak |  |
|  | Waga urządzenia bez wirnika nie większa niż 80kg | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury co najmniej od -9 oC do +40 oC | Tak |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 80cm | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) nie większe niż 65 x 55 x 35 cm | Tak |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 35 programów wirowania | Tak |  |
|  | Wirówka musi posiadać certyfikaty CE oraz IVD | Tak |  |
|  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf | Tak |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | Tak |  |
|  | Utrzymywanie temperatury komory w trybie „standby” | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności | Tak |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | W zestawie wraz z wirówką rotory wymienne: |  |  |
|  | Rotor stałokątowy z pokrywą nieprzepuszczającą aerozoli mieszczący co najmniej 6 probówek o pojemności 50ml oraz adapterem do probówek o pojemności 15ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 16640 x g (11000 rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie. | Tak |  |
|  | Rotor stałokątowy z pokrywą mieszczący co najmniej 6 probówek o pojemności nie większej niż 85ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 15550 x g (11000 rpm). Możliwość wirowania probówek o wysokości 75mm i 100mm wraz z adapterami. Rotor wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie. | Tak |  |
|  | Rotor stałokątowy z pokrywą nieprzepuszczającą aerozoli mieszczący co najmniej 48 probówek w dwóch rzędach o pojemności 1,5ml/2ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 19090 x g (13000 rpm). Rotor wraz z pokrywami można sterylizować w autoklawie. | Tak |  |
|  | Rotor wychylny z czterema koszami oraz adapterami do wirowania jednorazowo minimum 16 probówek 15ml typu Falcon oraz z adapterami do probówek 50ml typu Falcon. Rotor wraz z adapterami oraz pokrywami można sterylizować w autoklawie. | Tak |  |
|  | W zestawie wraz z wirówką naczynka do wirowania dopasowane do rotorów: probówki o pojemności 15 ml typu Falcon (co najmniej 500 sztuk), probówki o pojemności 50 ml typu Falcon (co najmniej 500 sztuk), probówki o pojemności 85 ml typu (co najmniej 30 sztuk, z możliwością autoklawowania), probówki o pojemności 1,5 /2ml typu safe-lock (co najmniej 3000 sztuk) | Tak |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: do 3 tygodni | Tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 36 miesiące | Tak |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | Tak |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | Tak |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)