..................................................					Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Komora do poboru prób – szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, przeznaczona do zapewnienia sterylnych warunków pracy oraz ochrony przestrzeni roboczej zgodnie z klasą czystości ISO 3. | Tak |  |
|  | Wymiary przestrzeni roboczej: szerokość nie mniejsza niż 750 mm, głębokość nie mniejsza niż 400 mm, wysokość nie mniejsza niż 600 mm. | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: szerokość nie większa niż 850 mm, głębokość nie większa niż 700 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w co najmniej dwóch trybach roboczych: nadciśnienia i podciśnienia. | Tak |  |
|  | Konstrukcja zewnętrzna komory wykonana z odpornej na korozję stali, pokrytej epoksydowo, wraz z dedykowanym do komory statywem (stelażem). | Tak |  |
|  | Komora robocza i perforowany blat roboczy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Wyposażona w główny filtr HEPA H14 o wydajności co najmniej 99,999% dla cząstek o średnicy 0,3 µm (penetracja co najmniej 0,001%). | Tak |  |
|  | Wyposażona w filtr z włókien syntetycznych pozwalający na zatrzymywanie kurzu z wydajnością co najmniej 400g/m2. | Tak |  |
|  | Okno frontowe komory wykonane ze szkła bezpiecznego, uchylne. Ściany boczne przestrzeni roboczej wykonane z bezpiecznego szkła, przezroczyste. | Tak |  |
|  | Oświetleniowa lampa fluorescencyjna o natężeniu co najmniej 600 lux. | Tak |  |
|  | W zestawie z komorą zasłona frontowa wraz z lampą UV (254 nm) wraz z przesłoną frontową. | Tak |  |
|  | Wentylator z elektroniczną regulacją prędkości w celu zapewnienia równomiernego przepływu powietrza z prędkością co najmniej 0,45 m/s. | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w gniazdo elektryczne oraz co najmniej cztery wolne przepusty do instalacji dodatkowych zaworów. | Tak |  |
|  | Odpowiedni port pozwalający na przeprowadzenie testów DOP. | Tak |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 53 dBA. | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w bezpłomieniowy moduł sterylizacyjny, podłączany do gniazda elektrycznego wewnątrz komory: - bezpieczny, wolny od azbestu system grzewczy oparty na promieniowaniu podczerwonym, - obudowa komory grzewczej wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczająca przed kontaktem z wysoką temperaturą, - maks. temperatura sterylizacji nie niższa niż 800 °C, - dostępna druga niższa temperatura (co najmniej jedna wartość) do pracy w trybie „stand by”, - efektywna sterylizacja narzędzi w czasie nie dłuższym niż 10 sekund, - wymiary całkowite sterylizatora, nie większe niż 20x20x20 [cm] (szer. x głęb. x wys.). | Tak |  |
|  | Komora wyposażona w elektroniczny moduł podłączany do gniazda komory w przestrzeni roboczej posiadający program dozowania, pipetowania oraz mieszania w zakresie co najmniej od 500 do 5000 µl, o następujących parametrach minimalnych: - możliwość ustawienia prędkości pracy (nie mniej niż 5 różnych prędkości) oraz jej zmiany podczas trwania procesu, - możliwość podłączenia modułu do komputera i zaprogramowania zakresu pracy dla konkretnego zadania np. pipetowanie, mieszanie oraz dozowanie zadanej objętości, - wyświetlacz podający co najmniej: rodzaj wybranego programu, ustawioną szybkość, ustawioną objętość oraz ilość powtórzeń pozostałych do końca dozowania, - regulowany zrzutnik końcówek pozwalający na stosowanie końcówek z płytkim oraz głębokim kołnierzem oraz do pracy z bardzo wąskimi probówkami, - wewnętrzna pamięć modułu zapamiętująca ustawioną wartość w momencie odłączenia zasilania. | Tak |  |
|  | Komora laminarna wyposażona w kompaktowy moduł grzejny dla próbek, podłączany do gniazda wewnątrz komory: - regulacja temperatury w zakresie co najmniej od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do 100 °C, ze skokiem co najmniej 0,1 °C, - dokładność temperaturowa nie gorsza niż ±0,5 °C, - jednorodność temperaturowa nie gorsza niż ±0,2 °C, - konstrukcja o wymiarach nie większych niż: szer. 15 cm, głęb. 15 cm, wys. 15 cm; - kompatybilny z wymiennymi suchymi blokami grzejnymi, na probówki o różnej objętości, dostępnych co najmniej 5 różnych bloków na probówki: 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml; 15 ml i 50 ml, - przezroczysta pokrywa zamykająca blok grzewczy. | Tak |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: do 3 tygodni | Tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące | Tak |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | Tak |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)