..................................................				Załącznik nr  3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Spektrofotometr - sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, | proszę podać |  |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Metody detekcji czytnika: Zainstalowane: absorbancja, fluorescencja z monochromatorami, luminescencja bezpośrednia, obrazowanie komórkowe. Możliwość późniejszej rozbudowy o : fluorescencję z filtrami (w tym fluorescencja polaryzacyjna, fluorescencja Time Resolved), luminescencję z filtrami | TAK |  |
| 4 | Format odczytywanych płytek: 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384- dołkowe | TAK |  |
| 5 | Pomiary absorbcji | TAK |  |
| 6 | Źródło światła: lampa błyskowa | TAK |  |
| 7 | Metoda wyboru długości fali: monochromator | TAK |  |
| 8 | Zakres długości fal monochromatora: min. 230-990 nm | TAK |  |
| 9 | Szerokość połówkowa wiązki: nie więcej niż 8 nm | TAK |  |
| 10 | Krok ustawiania długości fali nie więcej niż 1nm | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiarowy: min. 0-4,000 Abs | TAK |  |
| 12 | Rozdzielczość: min. 0,0001 OD | TAK |  |
| 13 | Rodzaje odczytów: endpoint, kinetyczne, szybkie kinetyczne, spektralne, skanowanie dna dołka | TAK |  |
| 14 | Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych: nie gorzej niż 15 s | TAK |  |
| 15 | Opcja pomiaru jednocześnie min. 16 próbek o objętościach rzędu 2µl bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych | TAK |  |
| 16 | Opcja pomiaru na drodze optycznej = 1 cm | TAK |  |
| 17 | Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm | TAK |  |
| 18 | Pomiar fluorescencji z monochromatorami | TAK |  |
| 19 | Źródło światła: lampa błyskowa | TAK |  |
| 20 | Metoda wyboru długości fali: min. 2 monochromatory, każdy z min. 2 siatkami dyfrakcyjnymi | TAK |  |
| 21 | Zakres długości fali: min. 250-700 nm | TAK |  |
| 22 | Szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów: 15±2nm | TAK |  |
| 23 | Metoda detekcji: fotopowielacz | TAK |  |
| 24 | Zakres dynamiki: nie gorzej niż 5 dekad | TAK |  |
| 25 | Czułość pomiaru: nie gorzej niż 2,5 pM SF na dołek płytki 96-dołkowej | TAK |  |
| 26 | Odczyty typu endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka | TAK |  |
| 27 | Pomiar luminescencji | TAK |  |
| 28 | Metoda wyboru długości fali poprzez pomiar bezpośredni | TAK |  |
| 29 | Zakres długości fali emisji: 300-700nm | TAK |  |
| 30 | Metoda detekcji: fotopowielacz | TAK |  |
| 31 | Zakres dynamiki: nie gorzej niż 6 dekad | TAK |  |
| 32 | Czułość pomiaru w szybkim teście ATP: nie gorzej niż 30 amol/dołek płytki 96-dołkowej | TAK |  |
| 33 | Rodzaje odczytu: endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka | TAK |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarów filtrowych umożliwiających pomiar fluorescencji z filtrami, fluorescencji polaryzacyjnej, fluorescencji TRF i luminescencji z filtrami (dwubarwnej) | TAK |  |
| 35 | Źródło światła pobudzania: lampa błyskowa | TAK |  |
| 36 | Metoda wyboru długości fali: filtry interferencyjne | TAK |  |
| 37 | Metoda detekcji: odrębny fotopowielacz | TAK |  |
| 38 | Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji: min. 200-700nm | TAK |  |
| 39 | Czułość pomiaru fluorescencji : nie gorzej niż 1 pM SF na dołek płytki 96-dołkowej | TAK |  |
| 40 | Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji TRF: 250-700nm | TAK |  |
| 41 | Czułość pomiaru fluorescencji TRF: nie gorzej niż 100 fM Europium na dołek płytki 96-dołkowej | TAK |  |
| 42 | Zakres długości fali dla pomiarów fluorescencji polaryzacyjnej: 320-700nm | TAK |  |
| 43 | Czułość pomiaru fluorescencji polaryzacyjnej: nie gorzej niż 5 mP przy 1 nM fluoresceiny | TAK |  |
| 44 | Zakres długości fal przy pomiarach luminescencji: 300-700nm | TAK |  |
| 45 | Czułość pomiaru luminescencji w szybkim teście ATP nie gorzej niż 20 amol/dołek płytki 96-dołkowej | TAK |  |
| 46 | Zakres dynamiki w pomiarach luminescencyjnych: nie gorzej niż 6 dekad | TAK |  |
| 47 | Rodzaje odczytu: endpoint, kinetyczne, szybkie kinetyczne oraz skanowanie dna dołka | TAK |  |
| 48 | System obrazowania komórkowego | TAK |  |
| 49 | Kamera CCD, min 16 bitowa skala szarości, min. 1,1 megapikseli | TAK |  |
| 50 | Obrazowanie fluorescencyjne i w świetle przechodzącym | TAK |  |
| 51 | Pobudzenie fluorescencyjne dla do 4 fluorochromów, zainstalowane dla DAPI, GFP, Texas Red. | TAK |  |
| 52 | Obiektywy – min. x4 i x 20 | TAK |  |
| 53 | Wbudowana wytrząsarka | TAK |  |
| 54 | Wytrząsanie liniowe, orbitalne, ósemkowe | TAK |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o moduł dwukanałowego dyspensera | TAK |  |
| 56 | Ilość kanałów: min. 2 | TAK |  |
| 57 | Zakres dozowanych objętości: min. 5-1000µl | TAK |  |
| 58 | Objętość martwa układu : ≤1,5 ml | TAK |  |
| 59 | Funkcja odzyskiwania odczynnika | TAK |  |
| 60 | Dokładność dozowania: nie gorzej niż 1µl lub 2% | TAK |  |
| 61 | Powtarzalność dozowania: nie więcej niż ≤ 2% w zakresie 50-200 µl | TAK |  |
| 62 | Wbudowany inkubator | TAK |  |
| 63 | Zakres temperatury pracy: od 4°C powyżej temp. otoczenia do 45°C | TAK |  |
| 64 | Nierównomierność temperatury w komorze pomiarowej: nie gorsza niż 0,5° | TAK |  |
| 65 | Przygotowany do pracy z modułem kontroli składu atmosfery w komorze | TAK |  |
| 66 | Program komputerowy do obsługi czytnika, w zestawie | TAK |  |
| 67 | Modele dopasowania krzywej standardowej | TAK |  |
| 68 | Operacie na wynikach: transformacje, cut offs, formuły, funkcje, sprawdzenie warunków walidacji testu | TAK |  |
| 69 | Testowanie przyrządu z poziomu programu | TAK |  |
| 70 | Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego | TAK |  |
| 71 | Funkcja korekcji długości drogi optycznej | TAK |  |
| 72 | Pełna obsługa systemu obrazowania | TAK |  |
| 73 | Funkcja liczenia komórek z analizą subpopulacji | TAK |  |
| 74 | Ilość licencji (komputerów na których można uruchomić program) – min 5 | TAK |  |
| 75 | Stacja sterująca - zestaw komputerowy do sterowania przyrządem, odbierania, przetwarzania oraz przechowywania wyników i obrazów | TAK |  |
| 76 | Minimalna konfiguracja – o parametrach nie gorszych niż Intel i7 3 generacji; RAM: 12GB, HDD: 2TB; napęd optyczny: DVD+/-RW; LCD 24" wide HD, oprogramowanie kompatybilne z Windows 7 Pro | TAK |  |
| 77 | Zestaw startowy ELISA Kit FOR Antigen KI-67 | TAK |  |
| 78 | Serwis i gwarancja | TAK |  |
| 79 | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski | TAK dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji |  |
| 80 | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK |  |
| 81 | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie | TAK |  |
| 82 | Szkolenie w miejscu instalacji dla użytkowników urządzenia. | TAK |  |
| 83 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 84 | Czas dostawy maks. 3 tyg. od dnia podpisania umowy | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)