„Dla rozwoju Mazowsza”

..................................................					Załącznik nr 1.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Liofilizator – szt. 1

Lista wymagań i elementów

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie liofilizatora 230 V/ 50 Hz | Tak |  |
| 3 | Zasilanie pompy próżniowej liofilizatora 230V/50 Hz | Tak |  |
| 4 | Wymiary gabarytowe liofilizatora: 780 x 500 x 500 mm (szer. x głęb. x wys.) ± 5% | Tak |  |
| 5 | Możliwość załadunku produktu w temperaturze pokojowej lub produktu zamrożonego - na wstępnie schłodzone półki | Tak |  |
| 6 | Funkcja zamrażanie produktu na półkach do temperatury co najmniej -65°C | Tak |  |
| 7 | Proces sublimacji jako główny etap suszenia z zakresem regulacji próżni w zakresie co najmniej od 1000 do 0,001 mbar | Tak |  |
| 8 | Funkcja desorpcji ( końcowy etap suszenia) | Tak |  |
| 9 | Zamykanie materiału w fiolkach w próżni po zakończeniu procesu. | Tak |  |
| 10 | Zapełnianie komory powietrzem lub gazem obojętnym | Tak |  |
| 11 | Wydajność minimalna: 410 buteleczek 2 ml lub 210 buteleczek 6 ml lub 170 buteleczek 10 ml lub 110 buteleczek 20 ml | Tak |  |
| 12 | Kondensator lodu: - pojemność maks. 4 kg lodu - wydajność nie gorsza niż 3 kg/24h - temperatura minimalna nie wyższa niż -85°C - materiał kondensatora lodu: stal kwasoodporna co najmniej AISI 316 L (1.4404) | Tak |  |
| 13 | Komora suszenia: - drzwi akrylowe zapewniającymi dobrą widoczność produktu - kąt otwarcia drzwi co najmniej 180º - materiał komory: stal kwasoodporna co najmniej AISI 316 L (1.4404) - gładkość powierzchni nie gorsza niż Ra=0,4 μm zgodnie z DIN 3142 - szczelność: ≤ 5 x 10-3 mbar l/sec - dodatkowy port wejściowy do walidacji DN 40 KF | Tak |  |
| 14 | Mainfold na min. 4 zawory gumowe, do podłączania naczyń szklanych, zamontowany na górnej części komory liofilizatora. | Tak |  |
| 15 | Półki: - powierzchnia półek min. 0,1 m2 - liczba prostokątnych półek min.1 szt. o wymiarach min. 270 x 400 mm - odstęp miedzy półkami lub półką i płytą radiacyjną min. 120 mm - cieczowa regulacja temperatury półek w zakresie co najmniej od -70°C do +60°C - manualny system zamykania fiolek gumowymi korkami | Tak |  |
| 16 | Układ próżniowy i chłodniczy: a) pompa próżniowa dwustopniowa olejowa: - o wydajności min. 5,5 m3/h, - wyposażona w filtr wylotowy z przezroczystym zbiornikiem na olej i przewód łączący o długości min. 1 m - włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora - próżnia końcowa uzyskiwana w liofilizatorze 0,005 mbar b) układ chłodniczy: - chłodzony powietrzem z ekologicznym czynnikiem chłodniczym | Tak |  |
| 17 | System sterowania - sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem graficznym z możliwością kontroli parametrów pracy urządzenia i sterowania liofilizatorem. | Tak |  |
| 18 | Funkcja obsługi systemu sterowania przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/pokręteł elektronicznych. | Tak |  |
| 19 | Kontrola parametrów procesu: - próżni: zadawanie i regulacja - temperatury kondensatora lodu - temperatury półek: zadawanie i regulacja - temperatury produktu: min. 3 czujniki pomiaru temperatury produktu - temperatury i rezystancji produktu: min. 1 czujnik, z funkcją określania punktu zamarzania produktu - dopuszczalnej różnicy temperatur półka-produkt: zadawanie i kontrola | Tak |  |
| 20 | Graficzne wyświetlanie statusu podzespołów liofilizatora – schemat funkcjonalny. | Tak |  |
| 21 | Równoczesne cyfrowe wyświetlanie parametrów zadanych i aktualnych. | Tak |  |
| 22 | Wybór trybu pracy: manualny lub programowy. | Tak |  |
| 23 | Programowanie procesów z możliwością wprowadzenia minimum 30 programów po 30 kroków każdy. | Tak |  |
| 24 | Możliwość nadawania nazw programom i ochrony własnym kodem dostępu. | Tak |  |
| 25 | Sygnalizacja stanów alarmowych –opis słowny i sygnalizacja dźwiękowa. | Tak |  |
| 26 | Programowanie okresów pracy pompy próżniowej między wymianami oleju. | Tak |  |
| 27 | Programowanie czasu wstępnego grzania pompy próżniowej . | Tak |  |
| 28 | Oprogramowanie na PC do rejestracji i dokumentowania przebiegu procesu: - wprowadzanie danych produktu - bieżąca rejestracja przebiegu procesu na kolorowym wykresie - gromadzenie i archiwizowanie danych oraz tworzenia kopii zapasowych - możliwość wydruku oraz eksportu danych procesu do MS Excel, PDF | Tak |  |
| 29 | Interfejs RS 232/USB. | Tak |  |
| 30 | Wyposażenie: 1 Tace ze stali kwasoodpornej z wysuwanym dnem. Liczba tac dostosowana do liczby półek, wymiary do wymiaru półki. 2 Termoblok na min. 100 buteleczek 2 ml 3 Termoblok na min. 35 buteleczek 10 ml 4 Buteleczki 2 ml (2R) DIN ISO 8362-1 – 350÷400 szt. 5 Buteleczki 10 ml (10R) DIN ISO 8362-1 – opakowanie 150÷200 szt. 6 Korki do buteleczek 2 ml – 400 szt. 7 Korki do buteleczek 10 ml – 200 szt. 8 Kapsle do buteleczek 2 ml – 400 szt. 9 Kapsle do buteleczek 10 ml – 200 szt. 10 Kapslownica do buteleczek 2 ml – 1 szt. 11 Kapslownica do buteleczek 6, 10, 20, 50 ml – 1 szt. 12 Układ naczyń do liofilizacji poza komorą – min. 8 szt o pojemności min. 500 ml | Tak |  |
| 31 | Urządzenie wykonane zgodnie ze standardami GMP (według FDA). proszę podać numer strony w ofercie.......... | Tak Proszę dostarczyć z ofertą dokumenty potwierdzające. |  |
| 32 | Dostawca przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 33 | Deklaracja zgodności CE dostarczona z urządzeniem | Tak |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim dostarczona z urządzeniem. | Tak |  |
| 35 | Gwarancyjny i pogwarancyjny autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski – świadectwo producenta. Reakcja serwisu w ciągu 24 godzin. | Tak |  |
| 36 | Czas dostawy i instalacji (w tym kwalifikacji IQ/OQ) nie później niż 8 tygodni od daty podpisania umowy. | Tak |  |
| 37 | Instruktaż w siedzibie Zamawiającego co najmniej 2 dni dla 3 osób |  |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)