„Dla rozwoju Mazowsza”

..................................................					Załącznik nr 1.2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Komora laminarna do pracy z cytostatykami - sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta sprzętu, typ, model. | proszę podać |  |
|  | Komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą EN 12469:2000. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności z normą DIN 12980 dla komór do pracy z cytostatykami wystawiona przynajmniej przez producenta. | TAK |  |
|  | Posiada co najmniej 2 filtry ULPA o skuteczności co najmniej 99,999% dla cząstek od 0,3 do 0,1 µm zapewniające przynajmniej 3 klasę czystości wg ISO 14644.1. | TAK |  |
|  | Wyposażona w filtr wstępny klasy HEPA typu V-Bank dla ochrony przed zanieczyszczeniem cytostatykami filtra głównego i wylotowego. | TAK |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Podwójne ściany boczne komory wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Wszystkie narożniki w części roboczej komory zaokrąglone, gwarantując łatwe czyszczenie. | TAK |  |
|  | Wymiary robocze komory: szerokość przynajmniej 1270 mm, głębokość ≥ 600 mm, wysokość okna frontowego przynajmniej 200mm. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne komory: głębokość nie większa niż 780mm, szerokość nie większa niż 1420mm. | TAK |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne przynajmniej 1300 Lux. | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w - trwale zamontowaną w górnej części obszaru roboczego, bakteriobójczą lampę UV z licznikiem i programatorem czasu pracy. - 2 gniazda elektryczne montowane na ścianach bocznych w połowie ich szerokości w strefie przyblatowej komory - blat roboczy dzielony, w części roboczej nieperforowany. | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |
|  | Panel sterowania z przyciskami membranowymi zintegrowany z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym zlokalizowany centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej. | TAK |  |
|  | Parametry wyświetlane z panelu sterowania co najmniej: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV | TAK |  |
|  | Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania wartości oraz proporcji oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących zagrożenie. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego. | TAK |  |
|  | Nastawne przez użytkownika zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia pracy osobom niepowołanym. | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w ergonomiczny podłokietnik dla przedramion na całej szerokości roboczej, powyżej powierzchni roboczej, wykonany ze stali nierdzewnej z elastyczną nakładką. | TAK |  |
|  | Szyba frontowa przesuwana elektrycznie góra-dół, odchylona od pionu o przynajmniej 10° - nieuchylana. | TAK |  |
|  | Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i zwiększający jednorodność strumienia laminarnego. | TAK |  |
|  | Oznaczenie kolorem czerwonym elementów urządzenia ograniczających dostęp do filtrów i elementów elektrycznych, których demontaż może powodować potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne lub elektryczne. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania poziomego pręta pod filtrem głównym umożliwiającego podwieszanie różnych instrumentów i akcesoriów. | TAK |  |
|  | Zewnętrzne elementy malowane z powłoką hamującą wzrost bakterii. | TAK |  |
|  | Czujnik przepływu powietrza umieszczony poza obszarem roboczym. | TAK |  |
|  | Urządzenie na stałe zintegrowane z podstawą. | TAK |  |
|  | Podstawa na kołkach oraz z nóżkami poziomującymi. | TAK |  |
|  | Wykonanie testów instalacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN EN 12469:2000. Zakres badań przynajmniej: Rozkład przepływu powietrza strumienia laminarnego za pomocą anemometru skrzydełkowego lub termoanemometru posiadającego świadectwo wzorcowania, test szczelności i integralności metodą aerozolową przy użyciu certyfikowanego fotometru lub licznika cząstek. | TAK |  |
|  | W ramach dostawy należy wystawić świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań określonych normą EN12469:2000 i wymagań producenta. | TAK |  |
|  | Autoryzacja oferenta na sprzedaż i obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną wystawiona przez producenta oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Termin dostawy: do 8 tygodni | TAK |  |
|  | - Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)