„Dla rozwoju Mazowsza”

..................................................					Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Kolektor frakcji z kolumnami – szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparatywny system do chromatografii kolumnowej LC, o budowie modułowej, składający się z pompy, detektora, kolektora frakcji, ręcznego zaworu nastrzykowego oraz dedykowanego oprogramowania chromatograficznego | Tak |  |  |
|  | Pompa chromatograficzna |  |  |  |
|  | Tłokowa, izokratyczna | Tak |  |  |
|  | Zakres przepływu pompy co najmniej od 0,01 do 10 ml/min | Tak |  |  |
|  | # Ciśnienie maksymalne pompy co najmniej 8700 psi | Tak |  |  |
|  | # Wbudowany moduł tłumienia pulsacji, zapewniający pulsacje nie większe niż 1% dla przepływu 1ml/min | Tak |  |  |
|  | # Wbudowany kontroler ciśnienia | Tak |  |  |
|  | # Wyposażona w panel kontrolny | Tak |  |  |
|  | # Zapewniająca pracę w co najmniej trzech trybach (do wyboru przez użytkownika): trybie stałego przepływu, trybie stałej objętości oraz programowalnym trybie czasowym | Tak |  |  |
|  | # W zestawie z pompą głowica wykonana ze stali nierdzewnej dla przepływów 0,01-10 ml/min i ciśnień co najmniej do 4000 psi. | Tak |  |  |
|  | Detektor UV-Vis |  |  |  |
|  | # Monochromator: siatkowy, dwuwiązkowy | Tak |  |  |
|  | Zakres długości fali co najmniej od 190 do 700 nm | Tak |  |  |
|  | Co najmniej 2 niezależne kanały, pozwalające na rejestrację chromatogramów dla dwóch długości fali jednocześnie | Tak |  |  |
|  | Możliwość skanowania wybranego fragmentu widma przy zatrzymanym przepływie | Tak |  |  |
|  | # Zakres czułości co najmniej od 0,001 do 2,0 AU, nastawiane co 0,001 AU | Tak |  |  |
|  | # Poziom szumów nie większy niż 2,5 x 10-5 AU (dla 254 nm) | Tak |  |  |
|  | # Dryft większy niż 3,0 x 10-4 AU/h | Tak |  |  |
|  | # W zestawie przepływowa cela pomiarowa o dł. drogi optycznej nie większej niż 0,05 mm | Tak |  |  |
|  | Automatyczny kolektor frakcji Systemu LC |  |  |  |
|  | # Zapewniający zbieranie frakcji według piku, czasu oraz ilości kropel | Tak |  |  |
|  | Dający możliwość detekcji piku z uwzględnieniem absolutnej wielkości sygnału lub nachylenia sygnału | Tak |  |  |
|  | Wyposażony w zawór trójdrożny, umożliwiający odprowadzenie „pustych” frakcji oraz zabezpieczający przed zanieczyszczeniem zbieranych frakcji, kompatybilny z przepływami minimum do 20 ml/min | Tak |  |  |
|  | Objętość wewnętrzna zaworu nie może być większa niż 70 µl | Tak |  |  |
|  | Objętość martwa zaworu nie większa niż 4 µl | Tak |  |  |
|  | Dający możliwość pracy w trybie powtarzalnym: powtarzalna kolekcja tej samej próbki do tego samego zestawu probówek lub powtarzalna kolekcja tej samej próbki do różnych zestawów probówek | Tak |  |  |
|  | Czas zmiany odbieralnika frakcji nie dłuższy niż 720 ms | Tak |  |  |
|  | Wyposażony w zestaw 4 raków z 240 fiolkami 9 ml | Tak |  |  |
|  | Maksymalna liczba frakcji zbieranych w jednym cyklu pracy kolektora: co najmniej 240 (dla fiolek 9 ml) | Tak |  |  |
|  | Zestaw do wykonywania nastrzyków ręcznych |  |  |  |
|  | Manualny zawór typu Rheodyne, w wersji ze stali nierdzewnej, z komunikacją elektroniczną | Tak |  |  |
|  | Pętla stalowa dla próbki o pojemności 5 ml | Tak |  |  |
|  | Strzykawka 10 ml, wraz z igłą | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania chromatografem cieczowym oraz zbierania i obróbki danych | Tak |  |  |
|  | Umożliwiające różne tryby zbierania frakcji: po czasie, po objętości oraz po piku (sygnale) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zbierania frakcji po piku z uwzględnieniem absolutnej wielkości sygnału (piku) lub nachylenia sygnału (piku) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zbierania frakcji na podstawie nachylenia sygnału (piku) w trzech różnych trybach: front (czoło) sygnału, koniec sygnału oraz szczyt (wierzchołek) sygnału dla związków trudno rozdzielających się (np. izomerów chiralnych) | Tak |  |  |
|  | Możliwość graficznego definiowania gradientu | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia symulacji frakcjonowania na podstawie wcześniej zarejestrowanego chromatogramu w celu optymalizacji parametrów zbierania frakcji | Tak |  |  |
|  | W zestawie dedykowany sterujący komputer z monitorem min. 20cali, klawiaturą, myszką i w konfiguracji optymalnej do sterowania chromatografem | Tak |  |  |
|  | W zestawie co najmniej 3 pakowalne kolumny do prowadzenia chromatografii o parametrach: średnica 15mm i możliwość upakowania złoża na wysokość co najmniej 25-45 cm, średnica 15mm i możliwość upakowania złoża na wysokość co najmniej 55-75 cm, średnica 25mm i możliwość upakowania złoża na wysokość co najmniej 25-45 cm. Kolumny wykonane z chemoodpornego szkła, z regulowanym adapterem dolnym i górnym. | Tak |  |  |
|  | Producent przeprowadzi po montażu procedury IQ/OQ w obecności przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji |  |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika, w sumie minimum 3 dniowe | Tak |  |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | Tak |  |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)