..................................................				Załącznik nr  3.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

##### Termocykler do amplifikacji kwasów nukleinowych z funkcją gradientu sztuk 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | a) nazwa producenta sprzętu b) typ, c) model | proszę podać | a) b) c) |
| 2 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 3 | Wymiary zewn. w mm (dł. x szer. x wys.) maks. 260x345x260 | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz: -ekran LCD min. 6cali. | TAK |  |
| 5 | Funkcja touch down PCR | TAK |  |
| 6 | System grzejący / chłodzący typu Peltier’a | TAK |  |
| 7 | Szybkość grzania min. 3,0 °C/s | TAK |  |
| 8 | Szybkość chłodzenia min. 2,0 °C/s | TAK |  |
| 9 | Zakres temperatury bloku grzejnego min. 4-99,9 °C | TAK |  |
| 10 | Dokładność termiczna bloku grzejnego maks. ±0,5 °C | TAK |  |
| 11 | Jednorodność termiczna bloku grzejnego maks. ±0,5 °C | TAK |  |
| 12 | Różnica temperatur między strefami 6,0-20,0 °C | TAK |  |
| 13 | Liczba niezależnych stref grzewczych 12 | TAK |  |
| 14 | Podgrzewana pokrywa min. 4-110 °C | TAK |  |
| 15 | Rozszerzenie zakresu temperatury maks. ± 9,9 °C | TAK |  |
| 16 | Rozszerzenie zakresu czasu maks. 9,59 min. | TAK |  |
| 17 | Pojemność próbek: -96 probówek 0,2 ml -96- dołkowa płytka PCR | TAK |  |
| 18 | Ilość przechowywanych programów min. 100 | TAK |  |
| 19 | Ilość zarejestrowanych użytkowników min. 20 | TAK |  |
| 20 | Masa maks. 12,0 kg | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 23 | Własny lub autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |

………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)