..................................................					Załącznik nr 4.1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Preparatywny chromatograf cieczowy FLASH/prepHPLC – szt. 1

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preparatywny chromatograf cieczowy pozwalający na pracę w trybie chromatografii typu FLASH oraz preparatywnej HPLC. | Tak |  |
|  | Kompaktowa konstrukcja chromatografu, zawierająca w jednej zwartej obudowie pompę, detektor, kolektor frakcji, system nastrzyku ręcznego oraz komputer z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym, dedykowanym do zastosowań preparatywnych. | Tak |  |
|  | System zapewnia pracę z kolumnami Flash o ilości dla wypełnienia w zakresie co najmniej od 4 g do 120g | Tak |  |
|  | # System zapewnia pracę z wysokociśnieniowymi stalowymi kolumnami HPLC o średnicy w zakresie co najmniej do 30 mm | Tak |  |
|  | Zintegrowana pompa gradientowa |  |  |
|  | # Gradient wysokociśnieniowy, co najmniej 2-składnikowy | Tak |  |
|  | # Zawór selekcyjny, pozwalający na wybór spośród co najmniej 4 różnych eluentów | Tak |  |
|  | # Przepływ fazy ruchomej co najmniej od 1 ml/min do 100 ml/min | Tak |  |
|  | # Ciśnienie maksymalne co najmniej 1000 psi z możliwością późniejszej rozbudowy dla ciśnień co najmniej 4000 psi | Tak |  |
|  | # Wyposażona w moduł tłumienia pulsacji zapewniający efektywne tłumienie pulsacji dla przepływów co najmniej od 1 ml/min do 100 ml/min | Tak |  |
|  | # Wyposażona w mikser gradientu o objętości nie przekraczającej 3 ml | Tak |  |
|  | Zintegrowany detektor UV/Vis ze zmienną długością fali |  |  |
|  | Zakres długości fali co najmniej od 190 do 700 nm | Tak |  |
|  | Detektor co najmniej 2-kanałowy, zapewniający jednoczesną rejestrację chromatogramów dla co najmniej dwóch dowolnie zdefiniowanych długości fali | Tak |  |
|  | # Szerokość spektralna wiązki nie większa niż 9 nm | Tak |  |
|  | # Kompatybilny z wymiennymi przepływowymi celami pomiarowymi | Tak |  |
|  | # W zestawie przepływowa cela pomiarowa o dł. drogi optycznej nie większej niż 0,05 mm | Tak |  |
|  | # Detektor musi mieć w przyszłości możliwość wymiany na celę o długości drogi optycznej co najmniej 0,5 mm | Tak |  |
|  | W komplecie manualny zawór nastrzykowy z tworzywa, do wykonywania nastrzyków na kolumny Flash z wykorzystaniem pętli oraz specjalny, dedykowany zestaw do ładowania próbek „na sucho” do kartridży Flash. | Tak |  |
|  | # W zestawie pętla z tworzywa o objętości w zakresie 10-25 ml | Tak |  |
|  | W komplecie z chromatografem musi znajdować się manualny zawór nastrzykowy ze stali nierdzewnej, do wykonywania nastrzyków na kolumny prepHPLC | Tak |  |
|  | Zintegrowany kolektor frakcji wyposażony w zawór kolekcyjny |  |  |
|  | Objętość martwa zaworu nie większa niż 5 µl | Tak |  |
|  | Całkowita objętość wewnętrzna zaworu nie większa niż 130 µl | Tak |  |
|  | Czas zmiany odbieralnika nie dłuższy niż 20 ms | Tak |  |
|  | Kolektor kompatybilny z wymiennymi rakami na odbieralniki o różnej pojemności | Tak |  |
|  | W zestawie z aparatem następujące raki: komplet 3 raków na probówki 13x100 mm (łączna pojemność kolektora co najmniej 240 probówek); komplet 3 raków na probówki 18x150 mm (łączna pojemność kolektora co najmniej 130 probówek); komplet 3 raków na fiolki 40 ml (łączna pojemność kolektora co najmniej 40 fiolek) | Tak |  |
|  | Kolektor musi zapewniać zbieranie frakcji co najmniej w następujących trybach: na podstawie nachylenia sygnału, wysokości linii podstawowej, czasu oraz objętości | Tak |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany) system komputerowy |  |  |
|  | Odporny chemicznie ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 10” | Tak |  |
|  | Procesor co najmniej 1,5 GHz | Tak |  |
|  | Pamięć RAM co najmniej 2GB | Tak |  |
|  | Dysk wewnętrzny co najmniej 160 GB | Tak |  |
|  | Co najmniej jedno złącze sieciowe | Tak |  |
|  | Co najmniej 3 złącza USB. W zestawie mysz i klawiatura zewnętrzna. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do kompletnego sterowania chromatografem zapewniające |  |  |
|  | Przeprowadzenie symulacji frakcjonowania przy dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika parametrach | Tak |  |
|  | Możliwość graficznego definiowania gradientu stężenia | Tak |  |
|  | Możliwość graficznej modyfikacji programu gradientowego w trakcie biegnącego rozdziału | Tak |  |
|  | Możliwość zbierania frakcji na podstawie sygnału przy dwóch długościach fali jednocześnie | Tak |  |
|  | Możliwość integracji danych w trybie ręcznym oraz automatycznym | Tak |  |
|  | Możliwość generowania raportów co najmniej w formatach: .pdf, .doc, .xls oraz .rtf | Tak |  |
|  | Możliwość wyeksportowania danych surowych do arkusza Excel | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego drukowania raportów poprzez sieć lokalną | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia metod, danych i raportów poprzez złącze USB | Tak |  |
|  | Producent przeprowadzi procedury IQ/OQ we własnym zakresie i dostarczy z nich raporty zamawiającemu wraz z urządzeniem. | Tak |  |
|  | Procedura PQ zostanie przeprowadzona przez przedstawiciela producenta u Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia. | Tak |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji) | Tak |  |
|  | Instalacja oraz 2-etapowe szkolenie użytkownika | Tak |  |
|  | Należy dołączyć do oferty katalogi/foldery oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)