..................................................					Załącznik nr 4.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

## Arkusz informacji technicznej (AIT)

Pipety automatyczne

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane świadectwo wzorcowania zgodne z normą ISO 17025 dla wszystkich pipet |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna – sztuk 2 | Tak |  |
|  | Zakres objętości pipet: 0,2 µl – 2 µl | Tak |  |
|  | Maksymalne wartości błędów nie wyższe niż dla obj. 2 μl: błąd systematyczny ±0,03 μl / błąd przypadkowy 0,014 μl. | Tak |  |
|  | Pipeta automatyczna – sztuk 2 |  |  |
|  | Zakres objętości pipet: 2 µl – 20 µl | Tak |  |
|  | Maksymalne wartości błędów nie wyższe niż dla obj. 20 μl: błąd systematyczny ±0,2 μl / błąd przypadkowy 0,06 μl. | Tak |  |
|  | Pipeta automatyczna – sztuk 2 | Tak |  |
|  | Zakres objętości pipet: 20 µl – 200 µl | Tak |  |
|  | Maksymalne wartości błędów nie wyższe niż dla obj. 200 μl: błąd systematyczny ±1,6 μl / błąd przypadkowy 0,3 μl. | Tak |  |
|  | Pipeta automatyczna – sztuk 3 | Tak |  |
|  | Zakres objętości pipet: 100 µl – 1000 µl | Tak |  |
|  | Maksymalne wartości błędów nie wyższe niż dla obj. 1000 μl: błąd systematyczny ±8 μl / błąd przypadkowy 1,5 μl. | Tak |  |
|  | Pipeta automatyczna – sztuk 3 | Tak |  |
|  | Zakres objętości pipet: 500 µl – 5000 µl | Tak |  |
|  | Maksymalne wartości błędów nie wyższe niż dla 5000 μl: błąd systematyczny ±30 μl / błąd przypadkowy 8 μl. | Tak |  |
|  | Pipeta automatyczna – sztuk 3 | Tak |  |
|  | Zakres objętości pipet: 1000 µl – 10000 µl | Tak |  |
|  | # Maksymalne wartości błędów nie wyższe niż dla 10 000 μl: błąd systematyczny ±60 μl / błąd przypadkowy 16 μl | Tak |  |
|  | # W zestawie 3 statywy na co najmniej 6 pipet, typu karuzelowego | Tak |  |
|  | W zestawie końcówki farmaceutyczne do pipet o objętości: 10 μl – 1 op. 1000szt. 200 μl – 3 op. 1000szt. 1000 μl – 2 op. 1000szt. 5000 μl – 1 op. 1000szt. 10 000 μl – 1 op. 1000szt. | Tak |  |
|  | # Gwarancja minimum 12 miesięcy | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dołączone do oferty świadectwo autoryzacji), | Tak |  |
|  | Do oferty dołączone katalogi/foldery potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych. | Tak |  |

…………………., dn. …………… 				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)