.................................................							Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

System do automatycznej analizy i trójwymiarowego obrazowania komórek i tkanek

w czasie rzeczywistym, w warunkach in vitro,

z możliwością kontrolowania środowiska (temperatura,  wilgotność, CO2, O2)

typu High Content Screening/High Content Analysis – szt. 1

| L.p. |  | Nazwa parametru lub funkcja | Wymagana wartość | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nazwa producenta, typ, model, rok produkcji | Podać |  |
| Wymagania/parametry minimalne: |  |  |  |  |
| I. MIKROSKOP BADAWCZY ODWRÓCONY |  |  |  |  |
|  |  | Statyw z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o minimalnym kroku maks. 10nm | TAK |  |
|  |  | Układ kompensacji dryftu osi Z umożliwiający automatyczne ustawianie płaszczyzny ostrości przed każdą rejestracją obrazu w sekwencji czasowej. Układ oparty o refleks diody świecącej światłem o długości ok. 835nm. Układ ma umożliwiać pracę w połączeniu z rejestracją w czasie zbioru warstw w osi Z (Z-stack) | TAK |  |
|  |  | Minimum 2 porty w mikroskopie umożliwiające jednoczesne podłączenie głowicy konfokalnej oraz innych urządzeń dokumentacyjnych, możliwość automatycznego przekazania 100% światła na wszystkie porty optyczne | TAK |  |
|  |  | Automatyczne obniżanie i podnoszenie obiektywów do płaszczyzny fokalnej | TAK |  |
|  |  | Tubus o kącie pochylenia 45˚, z możliwością odcięcia światła od okularów | TAK |  |
|  |  | Pole widzenia mikroskopu min. FN=23 | TAK |  |
|  |  | Dwa okulary o polu widzenia min. FN=23, oba z korekcją dioptrii | TAK |  |
|  |  | Stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x,y, z uchwytem szkiełek oraz szalek Petriego (przesuw manualny oraz za pomocą oprogramowania) | TAK |  |
|  |  | Zmotoryzowany rewolwer obiektywowy na min. 6 obiektywów, przystosowany do pracy w kontraście Nomarskiego (DIC) | TAK |  |
|  |  | Obiektywy korygowane na nieskończoność o standardowej długości optycznej 45mm (powiększenie/min. apretura numeryczna/min. odległość robocza): - planarny, fluorytowy: 10x/0,30/5mm, - planarny, fluorytowy, z pierścieniem korekcji na grubość szkiełka w zakresie 0-1,5mm: 20x/0,40/8,4mm (przy korekcji na grubość szkiełka 0mm) - planarny, fluorytowy, z pierścieniem korekcji na grubość szkiełka w zakresie 0-1,5mm: 40x/0,60/3,3mm (przy korekcji na grubość szkiełka 0mm), - planapochromatyczny: 20x/0,80/0,55mm - planapochromatyczny, wodny, z pierścieniem korekcji na szkiełko nakrywkowe w zakresie 0,14-0,19mm: 40x/1,20/min. 0,28mm (przy korekcji na grubość szkiełka nakrywkowego 0,17mm), - planapochromatyczny, olejowy: 63x /1,40/ 0,19mm | TAK |  |
|  |  | Kondensor obrotowy umożliwiający zastosowanie technik jasnego i ciemnego pola, kontrastu fazowego oraz Nomarskiego (DIC), z aperturą min. 0,55 i odległością roboczą min. 26mm | TAK |  |
|  |  | Kompletne wyposażenie do pracy w kontraście Nomarskiego (DIC) dla obiektywów planapochromatycznych: 20x, 40x, 63x | TAK |  |
|  |  | Zmotoryzowany rewolwer na min. 6 filtrów fluorescencyjnych | TAK |  |
|  |  | Zestaw czterech filtrów fluorescencyjnych pasmowych (typu „bandpass”), umożliwiający obserwację takich fluorochromów jak: DAPI, GFP, rodamina, Cy5 | TAK |  |
|  |  | Oświetlacz do fluorescencji o mocy min. 120W z regulacją natężenia świecenia, podłączenie światłowodowe do statywu mikroskopu, czas pracy lampy min. 2000 godz. | TAK |  |
|  |  | Lampa typu LED o stałej temperaturze barwowej do pracy w świetle przechodzącym, o mocy porównywalnej do 100W lampy halogenowej - montowana bezpośrednio na statywie mikroskopu | TAK |  |
|  |  | Zasilacz sieciowy mikroskopu umieszczony poza statywem | TAK |  |
|  |  | Regulacja natężenia światła ze wskazaniem nastawionej wartości | TAK |  |
|  |  | Zmotoryzowana przesłona lampy fluorescencyjnej (automatyczne zamykanie i otwieranie przesłony oświetlenia fluorescencyjnego) | TAK |  |
|  |  | Dodatkowy oświetlacz do fluorescencji z możliwością szybkiego przełączania wzbudzeń z czterema diodami wzbudzającymi LED: 365, 470, 540-580 i 590 nm, regulacja intensywności świecenia w zakresie 1% - 100%, panel sterujący, dodatkowo sterowanie z poziomu oprogramowania | TAK |  |
|  |  | Filtr poczwórny o transmisji powyżej 95% do DAPI/FITC/rodaminy/Cy5 | TAK |  |
|  |  | Współosiowa śruba z pokrętłami mikro/makrometrycznymi położonymi z obu stron statywu | TAK |  |
|  |  | Automatyczny rewolwer obrotowy z soczewkami powiększającymi: 1x i 1,6x | TAK |  |
|  |  | Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.) | TAK |  |
|  |  | Sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu dodatkowo poprzez dotykowy panel LCD umożliwiający podgląd ustawionych wartości, możliwość umieszczania panela na mikroskopie oraz zamiennie w zewnętrznej stacji dokującej | TAK |  |
|  |  | Niezależny od otoczenia układ zapewniający stabilność termiczną urządzenia z możliwością ustawienia temperatury w zakresie min. 25 – 40oC z dokładnością 0,1oC | TAK |  |
|  |  | Moduł do prowadzenia obserwacji w kontrolowanych warunkach środowiska z regulacją temperatury w zakresie min. 25 – 40oC z dokładnością 0,1oC | TAK |  |
|  |  | Układ uchwytów preparatów z niezależną od ustawionej w komorze regulacją temperatury: do szkiełek typu LabTek, małych szalek Petriego oraz naczyń wielodołkowych 6, 24 i 96 dołkowych. Wszystkie z powyższych uchwytów mają mieć możliwość współpracy z modułem CO2 oraz O2 | TAK |  |
|  |  | Moduł CO2 z możliwością ustalenia stężenia w zakresie 1-8% z dokładnością 0,1%, z kontrolą wilgotności | TAK |  |
|  |  | Moduł O2 z możliwością ustalenia stężenia w zakresie 1-10% z dokładnością 0,1%, z kontrolą wilgotności | TAK |  |
| II. WYPOSAŻENIE DO REJESTRACJI KONFOKALNYCH |  |  |  |  |
|  |  | zestaw laserów oraz sterowanie zapewniające niezależną pracę ze wszystkimi dostępnymi wzbudzeniami: laser diodowy 405nm, 50mW, laser OPSL 488nm, 100mW, laser diodowy 561nm, 40mW laser diodowy 635nm, 30mW | TAK |  |
|  |  | Głowica skanująca z podwójnym dyskiem Nipkowa, jeden dysk wyposażony w mikrosoczewki | TAK |  |
|  |  | Koło filtrów emisyjnych, automatyczne, sześciopozycyjne z zestawem filtrów wąskopasmowych: 450/50, 485/30, 525/30, 535/30, 629/62, 690/50 oraz filtr emisyjny 630/98 | TAK |  |
|  |  | Prędkość obrotowa swobodnie regulowana w zakresie co najmniej 1500-5000 obr./min. Automatyczny dobór prędkości obrotu wraz ze zmianą czasu naświetlania kamery | TAK |  |
|  |  | Głowica wyposażona w dwa porty optyczne, umożliwiające jednoczesną rejestracje obrazu w dwóch kanałach optycznych z wykorzystaniem dwóch jednakowych kamer | TAK |  |
|  |  | Dwie kamery typu EM CCD: rozdzielczość min. 1002x1002 piksela, wielkość piksela min. 8x8μm, wielkość matrycy CCD min. 8x8mm, dynamika odczytu 14 bitów, chłodzenie min. -50ºC, czas ekspozycji regulowany w zakresie min. 200μs - 600s, możliwość binningu min. 2x2, 4x4 oraz 8x8, złącze typu Fire Wire B, dwa adaptery do podłączenia kamer do głowicy skanującej o powiększeniu 1,2x | TAK |  |
|  |  | ### Monochromatyczna kamera cyfrowa z gwintem C zamontowana niezależnie od układu do rejestracji konfokalnych, rozdzielczość min. 1,4 mln. pikseli, dynamika odczytu 12 bitów, wielkość elementu CCD 2/3”, pasywne chłodzenie w układzie Peltier, czas ekspozycji regulowany w zakresie min. 1ms – 60s, funkcja binning od 1x1 do 5x5, podłączenie do komputera za pomocą złącza FireWire/IEEE 1394, adapter do podłączenia kamery do portu mikroskopu o powiększeniu ok. 0,63x | TAK |  |
|  |  | Sterowanie systemem skanującym, kamerami, układem inkubacji z regulacja temperatury, stężenia CO2 oraz O2 i wszystkimi innymi elementami systemu za pomocą jednego oprogramowania dostarczanego przez producenta mikroskopu | TAK |  |
| III. ZESTAW KOMPUTEROWY Z MONITOREM DO PODGLĄDU I ANALIZY REJESTROWANYCH OBRAZÓW |  |  |  |  |
|  |  | Stacja robocza o mocy obliczeniowej adekwatnej do obsługi wymagających zastosowań graficznych mikroskopu konfokalnego z procesorem typu co najmniej Xeon 6-core, pamięć RAM min. 24 GB, karta graficzna 2 GB, system operacyjny 64-bitowy | TAK |  |
|  |  | Monitor LCD min. 30”, rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli, jasność: 300 cd/m2, kontrast: 1000:1 | TAK |  |
| IV. OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI I ANALIZY OBRAZÓW |  |  |  |  |
|  |  | Program dedykowany do pracy w trybie 64-bitowym, do akwizycji obrazów z kamer cyfrowych i sterowania mikroskopem automatycznym, głowicą skanującą i inkubatorem. Obróbka graficzna: jasność, kontrast, gamma, wyostrzanie/zmiękczanie, redukcja szumów, odejmowanie tła, korekta nierównomierności oświetlenia, balans bieli. Wprowadzanie adnotacji: tekst, strzałki, prostokąty, okręgi, wskaźniki skali. Interaktywne pomiary: odległość, powierzchnia, obwód, promień, kąty, liczba wystąpień. Zarządzanie bazami obrazów (zapisywanie ilustracji razem z parametrami mikroskopu i systemu inkubacji, wskaźnikami skali i adnotacjami). Programowanie i automatyczna akwizycja fluorescencji wielokanałowej, wbudowana baza danych fluorochromów. Programowanie i automatyczna akwizycja serii czasowych, programowanie i automatyczne wykonywanie akwizycji przekrojów optycznych wzdłuż osi Z, funkcja automatycznego ustawiania ostrości. Wykonywanie szybkich akwizycji obrazów z funkcją zapisywania strumienia danych z kamery na twardym dysku. Moduł do wizualizacji i renderingu 3D. Moduł do automatycznej rejestracji obrazu z wybranych miejsc w obrębie przesuwu stolika oraz składania obrazów z sąsiadujących pól widzenia tzw. mozaiki (możliwość zdefiniowania różnych trybów rejestracji w kolejnych sekwencjach rejestrowanego w doświadczeniu obrazu) | TAK |  |
|  |  | Dodatkowy pakiet oprogramowania do analizy off-line typu High Content Analysis (HCA): analiza procesów fizjologicznych zachodzących w obrębie lub pomiędzy elementami wewnątrzkomórkowymi, przepływu białek pomiędzy cytoplazmą a błoną komórkową, intensywności fluorescencji i jej zmian, morfologii itp. | TAK |  |
| V. STÓŁ ANTYWIBRACYJNY TŁUMIĄCY DRGANIA |  |  |  |  |
|  |  | Dostosowany do wielkości urządzenia stół z absorpcją wibracji, z nagwintowanymi otworami do montażu elementów optycznych | TAK |  |
| VI. ZESTAW DO KONTROLI HODOWLI KOMÓRKOWYCH |  |  |  |  |
|  | ### Statyw mikroskopu odwróconego z rewolwerem na min. 5 obiektywów, tubus o kącie nachylenia 45˚ i o polu widzenia min. FN 23, możliwość umieszczenia dodatkowych elementów podnoszących tubus o 25mm i 50mm np. do pracy w pozycji stojącej, optyka korygowana do nieskończoności o długości parafokalnej 45 mm, okulary 10x/FN 23 – 2 szt., oba z korekcją dioptrii, precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu, adapter boczny, umieszczony ergonomicznie pod tubusem, do podłączenia kamery cyfrowej z 2-pozycyjnym podziałem światła 100%:0% / 0%:100% |  | ###### TAK |  |
|  | Stolik krzyżowy z precyzyjnym układem zębatkowym przesuwu preparatu w osiach X,Y, o wymiarach min. 130 x 85 mm, z ceramicznym pokryciem ochronnym, uchwyt uniwersalny do szkiełek oraz naczyń Petriego, uchwyt uniwersalny do naczyń wielodołkowych |  | TAK |  |
|  | Obrotowy kondensor Abbego do pracy z obiektywami 5x-100x, z min. 5 pozycjami na elementy optyczne, o aperturze min. 0,55 oraz dużej odległości roboczej (min. 32mm) |  | TAK |  |
|  | Oświetlenie halogenowe o mocy min. 35W z regulacją natężenia świecenia |  | TAK |  |
|  | Obiektywy korygowane na nieskończoność o standardowej długości optycznej 45mm (powiększenie/min. apretura numeryczna/min. odległość robocza): - planarny, fluorytowy: 10x/0,30/5mm, - planarny, fluorytowy, z pierścieniem korekcji na grubość szkiełka w zakresie 0-1,5mm: 20x/0,40/8,4mm (przy korekcji na grubość szkiełka 0mm) - planarny, fluorytowy, z pierścieniem korekcji na grubość szkiełka w zakresie 0-1,5mm: 40x/0,60/3,3mm (przy korekcji na grubość szkiełka 0mm), - planarny, fluorytowy, z pierścieniem korekcji na grubość szkiełka w zakresie 0-1,5mm: 63x/0,75/2,2mm (przy korekcji na grubość szkiełka 0mm) |  | TAK |  |
|  | ### Wyposażenie do światła odbitego z wbudowaną przesłona polową oraz aperturową, element obrotowy na min. 4 filtry fluorescencyjne, układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów, zestaw 3 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach (wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): ### BP 330-370, 395, BP 420-470 ### BP 450-490, 495, BP 500-550 ### BP 540-552, 560, BP 575-640 ### Oświetlacz do fluorescencji z lampą halogenkową o mocy co najmniej120W (czas pracy min. 2000 godz.) z regulacją natężenia świecenia, podłączenie światłowodowe do statywu mikroskopu, wbudowana przesłona światła, zasilacz z licznikiem czasu pracy lampy. |  | ###### TAK |  |
| ###### VII. WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | ### Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu |  | ###### TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  | TAK |  |

Oświadczam, że wymienione wyżej  urządzenie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

…………………., dn. …………… 2013 roku		…………..…………………………………

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)