.......................................							Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

System do PCR w czasie rzeczywistym– szt. 1

| L.p. |  | Nazwa parametru lub funkcja | Wymagana wartość | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nazwa producenta, typ, model, rok produkcji Zasilania 230V/50Hz | Proszę podać TAK |  |
| Wymagania/parametry minimalne: |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych wyposażone w blok 96 dołkowy | TAK |  |
|  |  | Urządzenie umożliwiające jednoczesną amplifikację 96 lub 384 prób | TAK |  |
|  |  | Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR; minimum: - 10 – 100µl dla bloku 96 dołków - 5 - 20µl dla bloku 384 dołków. | TAK |  |
|  |  | Możliwość samodzielnej wymiany bloków bez utraty parametrów technicznych urządzenia takich jak ilość możliwych do wykorzystania przy analizie kanałów detekcji / wzbudzenia. | TAK |  |
|  |  | Urządzenie nie wymagające przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych oraz kalibracji przeprowadzanych po wymianie bloków. | TAK |  |
|  |  | Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox. | TAK |  |
|  |  | Prędkość nagrzewania bloku minimum 4,4°C / sek (dla bloku 96-dołkowego) | TAK |  |
|  |  | Prędkość chłodzenia bloku minimum 2,2°C / sek (dla bloku 96-dołkowego) | TAK |  |
|  |  | Blok wykonany ze srebra | TAK |  |
|  |  | Bloki (96 / 384 dołkowe) wyposażone w: - podstawę płytki - elementy Peltiera - element chłodzący - korektor cieplny zapewniający wydajne i równomierne przenikanie ciepła (wysoką homogenność bloku) – warstwa Therma-Base | TAK |  |
|  |  | Zakres temperatur bloku: 37 - 95°C | TAK |  |
|  |  | Homogenność termiczna bloku: ±0,4°C dla temperatury docelowej 72°C w ciągu 60 sekund od jej osiągnięcia | TAK |  |
|  |  | Dokładność termiczna bloku: ±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) ±0,2°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) Parametry dokładności termicznej i homogenności potwierdzone stosownymi certyfikatami | TAK |  |
|  |  | System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób. Czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD, w zakresie 10 msek. do 10 sek. | TAK |  |
|  |  | 5 kanałów wzbudzenia światła | TAK |  |
|  |  | 6 kanałów detekcji fluorescencji | TAK |  |
|  |  | Element wzbudzający – pojedyncza dioda LED umożliwiająca jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób | TAK |  |
|  |  | Zasilacz awaryjny UPSAPC o mocy 2200V | TAK |  |
|  |  | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych co najmniej jak: - SYBR Green I - Barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting) - Sonda hydrolizująca typu TaqMan® - Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe® - Sonda typu Simple Probe® | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie: - Pomiaru ilości kopii DNA w badanej próbie - Pomiaru poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego - Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu - Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub podobnego - Analizy end-point mutation - Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel | TAK |  |
|  |  | Możliwość wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa. | TAK |  |
|  |  | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) | TAK |  |
|  |  | Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) – zgodność z wymaganiami normy 21 CFR część 11 (bez funkcji podpisu elektronicznego). | TAK |  |
|  |  | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie .pdf | TAK |  |
|  |  | Dostępność w ofercie katalogowej producenta zestawów odczynników (SYBR Green I, odczynnika interkalującego typu LC Green, sondy) dostosowanych i zoptymalizowanych do pracy na oferowanym aparacie. | TAK |  |
|  |  | Dostępność gotowych zestawów / bibliotek sond molekularnych umożliwiających analizę cDNA / DNA człowieka | TAK |  |
|  |  | Wyposażenie aparatu, jednostka sterująca o parametrach min: - Procesor: Intel Pentium Dual Core E2160, 1,8 GHz - Pamięć RAM: 2GB (2 x 1GB) - Dysk twardy: 2 x 160 GB - Napęd optyczny CD/DVD-ROM - Gniaz- -Gniazda PCI: 2 gniazda PCI pełnej wysokości, 1 gniazdo PCI Express x1 typu low; - porty USB: 6 sztuk - pakiet MS Office | TAK |  |
|  |  | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim | TAK |  |
|  |  | Start-up kit | TAK |  |
|  |  | Licznik komórek o parametrach min: - nieinwazyjny i nietoksyczny pomiar w oparciu o technologię ECE - pomiar elektroniczny dający 1 milion odczytów w trakcie 1sek. - zakres dynamiczny: objętość > 1:70,000 średnica > 1:40 - zakres pomiarowy 0.7 µm - 120 µm - objętość próbki :5 – 100 ul - rozdzielczość 1 w 512,000 - średni czas pomiaru 10 sek. - parametry mierzalne: żywotność, liczba, wielkość, agregacja komórek | TAK |  |
|  |  | Łaźnia wodna do przeprowadzania procesów chemicznych, farmaceutycznych i biologicznych o następujących parametrach: -zakres regulacji temperatury: od 20 do 120C -regulacja i odczyt temp co 0.1C -moc grzejna 2000W -alarm zbyt niskiego poziomu cieczy z blokadą grzania -objętość użytkowa powyżej 25 dm3 -uchylna, dwuspadowa pokrywa robocza -kosze na probówki | TAK |  |
| ###### WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | ### Instruktaż personelu w zakresie obsługi sprzętu |  | ###### TAK |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK |  |
| 3 | Opieka aplikacyjna |  | TAK |  |

Oświadczam, że wymienione wyżej  urządzenie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

…………………., dn. …………… 2013 roku		…………..…………………………………

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)