„Dla rozwoju Mazowsza”

...............................................					Załącznik nr 1.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Arkusz informacji technicznej (AIT)

Dygestoria do pomieszczeń B-721, B-727, B-728  - sztuk 3

| L.p. | # Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA WSPÓLNE |  |  |  |
| 1. | Nazwa producenta sprzętu, typ, model, rok prod. # zasilanie 230V/50Hz | proszę podać TAK |  |
| 2. | Jednolity monolityczny blat z ceramiki litej technicznej z podniesionym obrzeżem. Wszystkie oferowane blaty muszą posiadać nie gorsze parametry niż w przypadku blatów stołów laboratoryjnych wykonanych z ceramiki. W przypadku zaoferowania blatów innego producenta niż w stołach należy załączyć do oferty wszystkie wymagane w AIT dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla blatów dygestoriach. | TAK |  |
| 3. | Wykładka komory z ceramiki wielkogabarytowej | TAK |  |
| 4. | Dygestorium wyposażone w niezbędne elementy do podłączenia do instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wyciągowej. | TAK |  |
| 5. | Instalacja wodno-kanalizacyjna: 2 ujęcia zimnej wody (zawory ), min. 1 zlewik ceramiczny z lewej strony | #### TAK |  |
| 6. | Instalacja elektryczna: min. 4 gniazdka elektryczne 230 V~IP44, oświetlenie komory zabezpieczone przed zachlapaniem umiejscowione poza komorą roboczą | TAK |  |
| 7. | System przewietrzania przez podwójną ścianę | TAK |  |
| 8. | Blendy boczne z profilowanych blach malowanych proszkowo chemoodporna farbą epoksydową | TAK |  |
| 9. | Automatyczny czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją dźwiękową i wizualną - wykonanie zgodne z normą EN 14 175 | TAK |  |
| 10. | Elektroniczny panel sterujący pracą dygestorium wbudowany w ściankę czołową bocznej ściany wyciągu, spełniający przynajmniej następujące funkcje: - alarm akustyczny i optyczny ( LED) informujący o zbyt niskim przepływie powietrza - alarm akustyczny i optyczny (LED) informujący o zbyt wysoko podniesionym oknie - przycisk do kasowania alarmów akustycznych, nie powodujący zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych. | TAK |  |
| 11. | Klapa bezpieczeństwa | TAK |  |
| 12. | Blokada okna na poziomie 500 mm od powierzchni blatu | TAK |  |
| 13. | System „AFP” zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna | TAK |  |
| 14. | Szyba przednia ze szkła bezpiecznego | TAK |  |
| 15. | System podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem pasków zębatych | TAK |  |
| 16. | Dygestorium musi posiadać cokół pomiędzy podłogą a dolną krawędzią całkowicie zabezpieczający powierzchnię pod dygestorium przed gromadzeniem się pyłu i zanieczyszczeń. Krawędzie łączenia cokołu i podłogi zabezpieczyć silikonem. | TAK |  |
| 17. | Kratownica ze stali kwasoodpornej, dwudzielna (oś podziału pionowa), każda z obu części mocowana indywidualnie do podwójnej ściany dygestorium, wymiary sumaryczne obu części: wysokość nie mniejsza niż ¾ wymiaru wewnętrznej wysokości roboczej i ¾ wewnętrznej szerokości roboczej, grubość pręta kratownicy min. 8mm, wyposażona w elementy mocujące. | TAK |  |
| 18. | Kolorystyka blatów, boków i frontów szafek do uzgodnienia z Zamawiającym przy podpisywaniu umowy. | TAK |  |
| 19. | Wyprodukowane przez zakład z wdrożonym systemem sterowania jakością (np. ISO 9001) w zakresie projektowania wytwarzania i montażu dygestoriów, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię numer strony w ofercie ….. |  |
| 20. | ### Orurowanie łączące dygestorium z kanałami wentylacyjnymi wykonane z rur o gładkiej i łatwej do czyszczenia zewnętrznej powierzchni | TAK |  |
| 21. | Głębokość blatu roboczego dygestorium min. 700 mm, wysokość przestrzeni roboczej min. 1100mm | TAK |  |
| 22. | Pod blatem szafka wentylowana | TAK |  |
| 23. | Szafki dygestorium z płyt o gr. min. 18 mm obustronnie laminowanych melaminą z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2mm. Tylna ściana szafek oraz maskownice przypodłogowe i przyścienne wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10 mm. W szafkach wykładka z polipropylenu i zawiasy chemoodporne. W szafkach dwupoziomowe szuflady wysuwane na prowadnicach | TAK |  |
| 24. | Drzwiczki szafek wyposażone w: - uchwyty metalowe zabezpieczone powłoką poliestrową - zawiasy pokryte powłoką galwaniczną z funkcją otwarcia min. 90 stopni. | TAK |  |
| 25. | Certyfikat zgodności dla oferowanych dygestoriów z normą PN-EN 14175-3 wraz z protokołem z badań, wydanym przez niezależne akredytowane laboratorium badawcze, który powinien zawierać minimum: - dane nt. współczynnika filtracji i spadku cieśnienia dla granicznych wartości przepływu (pkt 5,6 normy 14175-3). - maksymalne stężenia gazów zapachowych φmax<= 0,65 ppm dla przepływu nie większego niż 590 m3/h (pkt 5.3 i 5.4 normy 14175-3) (dla dygestorium o szerokości 1500mm). - maksymalne stężenia gazów zapachowych φmax<= 0,65 ppm dla przepływu nie większego niż 480 m3/h (pkt 5.3 i 5.4 normy 14175-3) (dla dygestorium o szerokości 1200mm). | TAK proszę załączyć ksero-kopię numer strony w ofercie …. |  |
| 26. | Elektroniczny Panel alarmowy dygestorium powinien posiadać następujące badania potwierdzające bezpieczną i stabilną pracę sterowania i sygnalizacji alarmowej: - Raport z badań odporności na wyładowania elektromagnetyczne wg PN-EN 61000-4-2 - Raport z badań odporności na udary wg PN-EN 61000-4-5 - Raport z badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-6 - Raport z badań odporności na zapady i krótkie przerwy napięcia wg PN-EN 61000-4-11 - Raport z badań odporności pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń Promieniowanych wg PN-EN 55016-2-3 Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przez jednostkę badawczo wzorcującą z uprawnieniami do wystawienia tego typu sprawozdań, wymagany dokument potwierdzający | TAK proszę załączyć ksero-kopię numer strony w ofercie …. |  |
| WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |
| Zestawienie wymiarowo ilościowe oferowanych dygestoriów |  |  |  |
| 1. | Wym. zewn. (szer. x gł. x wys.) 1500x900x2450 mm, +/-50mm – 2 szt. (do pomieszczeń B-728 ) | TAK |  |
| 2. | Wym. Zewn. (szer. x gł. x wys.) 1450x900x2450 mm, +/-50mm – 1 sz. (do pomieszczenia B727) | TAK |  |
| 3. | Wym. zewn. (szer. x gł. x wys.) 1200x900x2450 mm, +/-50mm – 1 szt. (do pomieszczenia B-721) | TAK |  |

…………………., dn. ……………				……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)